# 自主招标文件

项目名称：汕头大学理学院多参数水质分析仪

等设备采购项目

招标编号：STU-HWZB-2019-017

招 标 人：汕头大学

组织招标：汕头大学招投标中心

发布日期：2019年11月27日

目录

第一部分:  投标邀请函

第二部分:  投标须知

第三部分:  用户需求

第四部分:  合同（样式）

第五部分:  评标办法

第六部分:  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

根据《汕头大学采购与招投标管理办法》，现就汕头大学理学院多参数水质分析仪等设备采购项目进行公开招标，诚邀符合资质要求，且综合实力强、服务质量优的企业参与投标。

一、项目名称：汕头大学理学院多参数水质分析仪等设备采购项目

二、招标编号：STU-HWZB-2019-017

三、招标内容：海水多参数水质分析仪等设备。详见招标文件。

四、批准预算：47.5万元。

五、经费来源：财政性资金。

六、合格投标人资格要求：

1. 投标人应具备以下条件：

（1) 具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

3.投标人已在招标公告规定时间内向汕头大学招投标中心报名登记成功。

4.本项目不接受联合体投标。

5.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（投标人须提供相关信息网站页面截图，查询时间为招标公告发布日期之后。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

七、报名方式及截止时间：

1.报名截止时间：2019年12月4日17时00分（北京时间）。

2.有意向参加投标的投标人请以电子邮件方式向汕头大学招投标中心(o_ztbzx@stu.edu.cn)报名，为避免遗漏，请以 “报名—汕头大学理学院多参数水质分析仪等设备采购项目” 为邮件主题。

3.以邮件的附件方式附以下证明资料（加盖单位公章，扫描为PDF格式）。

（1）报名函（格式见招标文件）；

（2）投标人企业营业执照或事业单位法人证书或其他组织、税务登记证及组织机构代码证复印件（已办理三证合一或五证合一的投标人则只需提供营业执照）；

（3）投标人法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

（4）投标人法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交）。

4.招投标中心对投标人提交报名资料的核对，仅代表其报名的确认，不代表其投标资格的确认。投标人的投标资格最终以评标小组根据其投标文件中的相关资料作出的评审结论为准。当评标小组对投标文件中资质证明文件的复印件有疑问时，招标人有权利要求投标人在规定时间内提供原件进行核对。

5.投标人递交提供的所有资料必须真实、有效，若发现有提供虚假资料投标的将取消其投标资格，并将上报相关部门根据国家和我校相关规定予以处罚。

八、招标文件的获取：

本项目招标文件免费发放，投标人可直接下载本公告附件之招标文件，无需购买。

九、投标保证金：

1.金额：人民币玖仟伍佰元整（9,500.00元）。

2.投标保证金必须于投标文件提交截止时间前到达汕头大学账户。迟于规定时间到达的投标保证金视为未交纳，将视为无效投标，建议至少提前2个工作日转账。

十、投标文件提交地点及截止时间：

1.投标地址：汕头市大学路243号汕头大学招投标中心（文科楼1号梯文南409）。

2.投标时间：2019年12月10日9:00-15:00（北京时间），逾期送达的投标文件将不予接收。

3.投标截止时间：2019年12月10日15时00分（北京时间）。

4.开标时间：2019年12月10日15时00分（北京时间）。

5.开标地点：汕头市大学路243号汕头大学招投标中心会议室。

6.本项目只接受由投标法定代表人或其授权代表亲自提交的投标文件，其他形式提交的，包括电报、传真、邮寄形式的投标视为无效投标。

十一、公告发布媒介：

本公告在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn/）招标信息专栏、全国高校竞价网（网址：http://www.soeasycenter.com/）招标信息栏和中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）信息公告栏上发布，本公告的修改、补充及在各媒体发布的文本如有不同之处，以上述网站发布的文本为准。

十二、温馨提示：

1.递交投标文件时，为避免因迟到而失去投标/报价资格，请于投标截止前适当提前到达。

2.为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望报名成功而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件提交截止时间的3日前，以邮件方式告知我中心。对您的支持与配合，谨此致谢。

十三、有关本次招标之事宜查询：

1.招标组织：汕头大学招投标中心

电 话：0754-86502558、86502497.

联系人：黄老师、邱老师

传 真：0754-82903697

邮  箱：o_ztbzx@stu.edu.cn

2.汕头大学纪检监察审计处

电  话：0754-86502346，

联系人：邱老师

邮  箱：o_jwb@stu.edu.cn

招 标 人：汕头大学

组织招标：汕头大学招投标中心

2019年11月27日

第二部分 投标须知

一、投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标过程和结果如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

本次招标，不收取中标服务费。

二、招标文件

1.招标文件的澄清

1.1 投标人若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以书面形式于投标截止时间前5天直接送达或邮件通知招标人。

1.2 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.招标文件的补充和修改

2.1招标人可以用书面/公告补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。

2.2所发出的补充通知将于投标截止时间前发给所有已报名的投标人。该补充通知作为招标文件的一部分。投标人在收到该通知后须予以签收确认。

2.3招标人发布补充通知后，应考虑是否推迟投标截止时间。在所有已报名的投标人确认补充通知不影响其标书编制的情况下，招标人可以不推迟投标截止时间。

三、投标总则

1.投标文件的编制

1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

1.2投标语言和计量单位。投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，货币以人民币为计量单位。（除非招标文件中另有规定）

1.3投标人应按招标文件规定的招标范围进行投标。

1.4投标人应用人民币报价（投标报价表参照附件）。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1.5投标人应对投标货物/服务提供完整的详细的技术说明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按附件的格式如实填写技术响应表和商务响应表。

1.6投标人应确保，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

1.7如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

1.8每一种规格的货物/服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

1.9只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

2.投标文件的组成

投标人提交的投标文件应至少包括以下内容：

（1）投标函；

（2) 投标资格文件；

（3) 技术响应文件；

（4）商务响应文件；

（5）投标报价文件。

3.投标文件的提交

3.1投标人提交的投标文件采用胶封装订成册，具体包括：

①投标文件一式4份（正本1份，副本3份），投标资料恕不退还。

②开标信封，内放开标一览表复印件、退投标保证金说明函、投标保证金汇款凭证。

3.2投标文件应使用A4规格纸张，应有明显的指引目录，每页应有页码。投标文件正本与副本的内容应一致，如果正本与副本内容不符，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字方有效。

3.3投标人对投标文件全部内容的真实性负责。

3.4所有投标文件应在规定的投标时间,由投标法定代表人或其授权代表亲自送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被视为无效投标。邮寄、电报、电话、电子邮件、传真等方式投标视为无效投标。

3.5招标人对因不可抗力事件或因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.6所有投标文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖投标人的公章。无密封或未加盖公章的投标文件将被拒绝。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

①正本或副本；②项目名称；③招标编号；

④投标地点及时间；⑤投标人名称及地址。

4.投标有效期

4.1 投标有效期是投标截止日算起，投标文件中所有报价和承诺保持有效的时期。

4.2 要求投标有效期为90天。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人原投标有效期内应享有之权利、应负之责任及所有承诺也相应延续。

5.投标保证金

5.1 投标人应向采购人提交如下金额的投标保证金：人民币玖仟伍佰元整（9,500.00元）。

5.2 投标保证金应为人民币，由投标人公户以银行转账的方式转入以下账户，转账凭证复印件在投标时与退投标保证金说明函装入独立信封密封提交。

收款人：汕头大学；

开户行：广东 汕头 中行汕大支行；

帐  号：628857760147；

用  途：“STU-HWZB-2019-017投标保证金”（请在汇款用途中注明）。

投标保证金到账情况查询电话：0754-86502465 陈老师

5.3 投标保证金必须于投标文件递交截止时间前到达汕头大学账户。迟于规定时间到达的投标保证金视为未交纳，将导致投标被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

5.4 投标保证金退回。

①投标人需向招标人提供退投标保证金收据（加盖单位财务章或单位公章），为减少投标人交通或邮寄成本，建议由投标人代表于投标当日将该收据提交至汕头大学招投标中心（收款日期后可备注“以实际到账日期为准”），待项目评审结束后，由我中心按规定程序退回。

②如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内无息退回；

③如有质疑或投诉，招标人将在质疑和投诉处理完毕后无息退回。

④中标单位的投标保证金在签订合同后无息退回。

6.投标的修改。

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人，投标截止时间后不得修改其投标。

7.投标的撤回

投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

8.开标、评标和授标

8.1 招投标中心将按《汕头大学采购与招投标管理办法》的规定组织开标、评标和授标。

8.2 评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.3 评标小组将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

8.4 没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。投标人不得通过修改或撤消不合格的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。出现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

a.投标人不符合“合格投标人资格要求”的；

b.投标人未按招标文件要求的金额和提交形式提交投标保证金的；

c.投标文件不完整的；

d.投标文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人有效授权的；

e.投标有效期不足的；

f.投标文件附有采购人不能接受的条件的；

g. 投标总价超出本项目预算的；

h. 投标方案或投标报价不是唯一的；

i. 投标文件有不符合招标文件带“★”要求的内容的。

8.5 评标小组将按已定原则进行评标，详见评标办法。

8.6 合同将授予符合招标文件条件并对采购人最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标（最低投标价法除外）。

8.7 招标结果在网上公告后，由招投标中心向中标人发出中标通知书。中标人应依时与采购人签约。

8.8 采购人与招投标中心没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

9.保密要求

9.1 凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

9.2 从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和甲方施加任何影响，其投标将被拒绝。

9.3 本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经采购人和招投标中心书面许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

四、签约：中标人应在中标通知书发出之日起20天内与采购人签订合同。

第三部分  用户需求

一、项目概况

本项目是对汕头大学生物医学工程系电泳仪等设备采购项目进行公开招标，总预算为人民币47.5万元。

二、总体要求

1.投标人必须对所投子包内全部货物和服务投标。

2.投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

3.本项目投标报价应予人民币报价，报价包括设备费、技术设计费、卸货运输费、安装调试费、人员培训费、售后服务等费用及税费。

4.仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

5.技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

6.一切境外及进口事宜与本项目无关，中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。若中标人所投货物及其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国境外地区，中标人必须自行办妥货物进口有关的所有事项。

7.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。采购清单中标有“◆”的设备可办理进口免税证，采购人可提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，协助中标人办理进口免税相关事项；如投标人对该设备所投产品为进口产品，投标人可报设备免税价，并在分项报价表中列明“免税价”，外贸手续费由中标人承担。

8.“★”号条款为本项目招标文件规定的实质性条款，也是评标委员会评审时的重要参考指标，不满足将导致投标无效；带“▲”条款为重要响应条款，如不响应将严重影响技术评分。

★9. 若所投产品为进口产品，且投标单项产品总价在10万元以上的，投标人应得到货物制造商或代理商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书，并在投标文件中提供该授权书。如是代理商出具的授权书，须一并提供制造商出具给代理商的授权书，授权关系须保持连贯性。

★10.本项目的核心产品为多参数水质分析仪。提供相同品牌核心设备且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；投标人不足三家，则该项目按废标处理。

三、招标范围及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 采购数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ◆多参数水质分析仪 | 1台 | 47.5万元 |
| 2 | ◆便携式多参数测定仪 | 2台 |  |
| 3 | 生物安全柜 | 1台 |  |
| 4 | 蛋白电泳转印系统 | 1台 |  |
| 5 | 标签打印机 | 1台 |  |

技术参数

（一）多参数水质分析仪

1.主机：

1)	最大深度：200m；

2)操作温度：-5到50℃，无冻结；

3)电源：通信模块6-24 VDC（12VDC标称电压），12 VDC：平均功率2.0 mW，峰值24W

4)通信模块：USB、SDI-12、RS232 MODBUS、RS485 MODBUS、RS232 TTY；

5)★内存：不小于 4GB；

6)★主机可输出质控数据，可报告仪器的状态、探头稳定性、标志数据并显示其中的问题且协助用户解决问题；

7) ▲颜色编码状态指示器可供了解电池电源是否正常工作；

2.温度传感器：

1)范围：-5到50 ℃；

2)精度：± 0.10℃；

3)分辨率：0.01℃；

4)方法：热敏电阻法；

3.电导率传感器：

1)范围：0~100 mS/cm；

2)精度：读数的± 0.5 %+ 0.001 mS/cm；

3)分辨率：0.001 mS/cm；

4)方法：石墨电极法；

4.pH传感器：

1)范围：0~14个单位；

2)精度：± 0.2个单位；

3)分辨率：0.01个单位；

4)方法：玻璃电极法；

5.荧光法溶解氧传感器：

1)★范围：0~60mg/L；

2)精度：≤8 mg/L时为 ±0.1mg/L；>8 mg/L时为±0.2mg/L；>20 mg/L时为读数的±10%

3)分辨率：0.01mg/L；

4)方法：荧光法；

6.深度：

1)范围：0~25、100、200米；

2)精度：± 0.05米（25、100米探头）、±0.1米（200米探头）；

3)分辨率：0.01米；

4)方法：压敏电阻法；

7.盐度：

1)范围：0~70psu；

2)精度：±0.2psu；

3)分辨率：0.01psu；

4)方法：电导率换算；

8.自清洗浊度：

1)范围：0~3000NTU；

2)精度：100NTU以内为±1%，100~400NTU为±3%，400~3000NTU为±5%；

3)分辨率：400NTU以内为0.1，400~3000NTU为1.0；

4)方法：光学法；

9.▲叶绿素a：

1)范围：低灵敏度：0~500μg/L；

2)精度：线性0.998 R2(若丹明WT的连续稀释法)；

3)分辨率：0.01μg/L；

4)方法：体内荧光法；

10.蓝绿藻：

海洋蓝藻细菌

▲1）范围：0 ~ 750 ppb；

2）精度：线性0.9999 R2(从去离子水中稀释的消化酵素中的藻红蛋白色素的连续稀释法)；

3）分辨率：0.01 ppb；

4）方法：荧光法；

11.TDS（总溶解固体）：

1）范围：0 – 64 g/L；

2）分辨率：0.01 g/L；

3）用电导率换算。

12.配置要求：主机一台，手持控制器一台，五米水下电缆一条

（二）便携式多参数测定仪

1.工作条件

1.1 电源要求 ：两种供电模式。既可满足实验室使用，也可满足现场便携使用。

（1） AA 碱性电池或镍氢电池 (4个)

（2）外置的 USB/DC 电源适配器：100–240 V, 50/60 Hz输入; 4.5～ 7.5 V （7 VA) 输出

1.2 存储温度： –20 ～ +60 °C

1.3 操作温度： 0 ～ +60 °C操作湿度： 90% (无冷凝)

2.技术性能指标

2.1具有数据锁定显示功能

2.1.2显示：可同时显示如下2个电极的测量读数

（1）pH电极：pH、mV、温度

（2）电导率电极：电导率、盐度、总溶解固体、温度

（3）溶解氧电极：溶解氧、压力、温度

（4）LBOD电极：溶解氧、压力、温度

（5）ORP氧化还原电位：mV、温度

（6）钠离子选择性电极：mg/L、温度

（7）氨离子选择性电极：mg/L、温度

（8）铵根离子选择性电极：mg/L、温度

（9）氟离子选择性电极：mg/L、温度

（10）硝酸根离子选择性电极：mg/L、温度

（11）氯离子选择性电极：mg/L、温度

2.1.3 数据内存： 500 组数据

2.1.4 数据存储：校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储。

2.1.5 数据传输：通过USB转接下载至电脑或U盘，读数时同步传输

2.1.6 温度修正/ 补偿：可自动实现温度补偿

2.1.7 三种测量模式：即按即读、间隔读数、连续读数

2.1.8 自动识别校准标准

2.1.9 键盘：通过USB外接键盘

★2.1.10防水性： 测定仪外壳可在1 米深的水中浸泡30 分钟（IP67）

3.电极技术性能指标

3.1温度

1)量程：-10.0～110.0℃

2)分辨率：0.1℃

3)准确度：±0.3℃

3.2 pH电极

1)量程：0～14（除标准凝胶电极）

2～14（标准凝胶电极）

2)分辨率：0.1/0.01/0.001可选

精度：pH超纯电极0.01

pH电极0.02

3.3 电导率电极

1)电导率：

量程：0.01 μS/cm ～ 200.0 mS/cm

分辨率：0.01 μS/cm（最大0.05μS/cm）

2)电阻率：

量程：2.5～49欧姆•厘米

分辨率：0.1欧姆•厘米（最大0.05欧姆•厘米）

3)盐度：

量程：0～42g/kg或‰

分辨率：0.01ppt

4)总溶解性固体：

量程：0.0～50.0g/L

分辨率：0.1 mg/L

3.4 溶解氧

量程:  0.05–20.0 mg/L

1–200% 饱和度

分辨率：0.01 mg/L，CDC401电极新增自动盐度校准功能（仅适用于HQ40d）

溶解氧的准确度： 在 0.1–8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L

大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L

4.仪器配置（控制器+三款电极）

4.1系列电极

系列pH电极

（1）标准型凝胶pH电极：pHC10103 3米电缆；

电导率电极

（1）标准型： CDC40103 3米电缆

LDO（荧光法溶解氧）电极

（1）标准型： LDO10103 3米电缆

(三) 生物安全柜

1、级别：ClassⅡ， A2型。

2、垂直层流负压机型。70%的空气经过滤后循环使用，30%的空气经过滤后可向室内排出或接到排风系统。

3、隔离操作面10℃倾斜设计。

4、外尺寸：约W1200*D795*H2050mm   内尺寸：约W1004*D630*H630mm。

5、结构：负压环绕的双层箱体，确保无污染泄漏。工作区全部采用SUS304不锈钢,，圆弧角内胆一次成型增加自洁功能。

6、滑动前窗采用悬挂升降系统，使用大于5mm厚的安全玻璃能任意升降定位、性能可靠、免维护。关闭密封后便于灭菌处理。

7、前吸入口采用无阻碍回风的技术。

8、可卸式圆弧型搁手板。

9、全中文人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入口风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。

10、前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动。

11、照明和杀菌系统的安全互锁系统。

12、工作区配置防溅安全电源插座和各种气管连接接口，便于操作者使用。

13、风机智能风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，提高安全性。

14、严格的柜体防泄漏检测，确保柜体在500Pa的条件下无任何泄露。

15、严格的HEPA/ULPA过滤器防泄露检测，确保可扫描过滤器漏过率≤0.01%，不可扫描过滤器漏过率≤0.005%。

16、洁净等级：ISO4、送风和排风过滤器：ULPA过滤器、过滤效率：≥99.9995%,@0.12μm。

17、下降风速：0.35m/s

流入风速：0.55m/s

18、照度≥900lx

19、噪声≤58-65dB（A）

20、在接到维修通知后应在24小时内答复，维修工程师应在5个工作日内达到现场

21、产品执行标准：YY0569-2011(GB 4793.1-2007、GB/T 18268.1-2010)

22、供货时提供中文使用说明书、维修保养手册及国家技术监督部门的检测报告。

（四）蛋白电泳转印系统

一、配置：

1、小型垂直电泳槽

2、小型转印槽

3、 基础电源

二、性能指标：

1、凝胶数：1-4

2、玻璃尺寸约：短玻板（10.1x7.3cm）;长玻板（10.1x8.2cm）

3、凝胶大小约：手灌胶（8.3x7.3cm）;预制胶（8.6x6.8cm）

4、典型上层缓冲液体积：120ml

5、典型下层缓冲液体积：180ml

6、典型SDS-PAGE电泳时间：45分钟（200V恒压）

7、体积(W×L×H)：约 12×16×18cm

8、重量：约 2.0Kg

9、▲封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶；

10、凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板；

11、▲专业的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合；

12、含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎；

13、上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样。

▲14、最大凝胶尺寸(W×L)10×7.5 cm

15、缓冲液要求 450 ml

▲16、1 小时内转印 2 块 7.5×10 cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印

17、电极丝相距 4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印

18、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向

19、内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量

20、配套电源：电压：5-300 伏，电流：4-400mA，功率：1-75W

（五）标签打印机

1. 标签定位：中心对齐

2.显示屏类型：彩色液晶触摸屏

3.显示屏尺寸（对角线）：4.3英寸

4.显示屏分辨率（高 x 宽）：272 x 480像素

5.打印分辨率：300 dpi600 dpi

6.打印颜色：单一打印颜色

7.打印速度：最大11.8英寸（300mm）/秒（300 dpi）

最大5.9英寸（150mm）/秒（600 dpi）

8.打印宽度（最大，横幅）：4.16英寸（106mm）

9.打印长度（最大，纵幅）：6.6英尺（2012mm）

10.介质宽度（横幅，包括衬纸）：

0.24英寸（6mm）至3.35英寸（85mm）（连续套管）

0.36英寸（9mm）至4.40英寸（112mm）（其他材料）

11.标签宽度（横幅）：0.20英寸(5mm)至4.33英寸(110mm)

12.标签长度（纵幅）：

最小0.20英寸（5mm）（有/无退纸）

最小0.50英寸（13mm）（有退纸）

最小0.47英寸（12mm）（切割单个标签）

13.介质厚度：

0.0024英寸（0.06mm）至0.029英寸（0.7mm）（标签材料）

最大0.070英寸（1.8mm）（按钮标签）

最大0.043英寸（1.1mm）（热缩套管）

14.介质卷外径（最大值）： 8.07英寸（205mm）

15.介质卷芯内径 ：3.0英寸（76mm）到3.94英寸（100mm）

16.介质类型：模切标签、连续标签、3英寸卷芯标签、折叠式标签（外部进料）、有衬纸的吊牌纸卡、无衬纸的吊牌纸卡、打孔材料、胶粘标签，尺寸为125或更大的热缩套管（单面）、尺寸125和更大的外部进料连续套管、自覆膜线缆标签、突出面板按钮标签（无退纸或自动切割）、rapido电缆标签、Permashield标签

17.色带长度（最大）：1000英尺（300m）

18.色带卷外径（最大值）：2.74英寸（70mm）

19.色带卷芯内径：无需卷芯（IP-enabled耗材），否则为1.0英寸（25.4mm）

20.色带宽度（横幅）：1.0英寸（25.4mm）至4.49英寸（114mm）

21.处理器 800 MHz时钟速率

22.内存（RAM） ：256 MB

23.数据存储（IFFS）：50 MB

24.SD卡插槽（SDHC、SDXC）： 最大512 GB

25.接口 USB 2.0高速设备端口2个USB主机（后面板）1 x RS232-C 1个以太网10/100 BASE-T 1个SD

四、商务要求（技术要求中另有要求的从其要求）

1.交货地点：汕头大学

2.交货时间：

2.1国产及进口含税设备：签定合同后,30天内交付使用。

2.2 进口免税设备：办理免税证明后60天内交付使用。

3.付款条件：

- 3.1国产及进口含税设备：全部货物现场安装调试并培训完毕、验收合格,供方将5%合同款作为质保金支付需方，需方在供方提供全额发票后30天内，一次性支付全额合同款；如按要求服务，质保金在免费质保期满后的十个工作日内无息返还供方。

3.2进口免税设备：全部货物现场安装调试完毕、验收合格、培训完毕、完成交付，中标人须将5%合同款作为质保金支付给需方，需方在外贸公司提供全额发票后十个工作日内，支付外贸公司100%合同款，由外贸公司与中标人指定的境外供货商进行结算；如按要求服务，质保金在免费质保期满后的十个工作日内无息返还中标人。

4.产品免费保修期：验收合格之日起，整机免费保修一年。

5.售后服务：

5.1设备从验收合格之日起至质保期限内，用户所购设备发生非人为故障，卖方应免费上门维修。如不能完全修复，则应更换不低于原规格型号的新部件或设备。

5.2从验收合格之日起一个月内，用户所购货物各部件发生非人为损坏，卖方应给予无条件更换。

5.3免费质保期内，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，卖方须无偿更换同一档次的设备或部件。

5.4卖方接到用户报修后，在8个小时内进行答复，如确定需要来人进行修理，保证在24小时内到达现场。如在24小时内不能解决问题，卖方应提供相同档次的设备或部件给用户代用。

5.5免费质保期内卖方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

- 5.6对于免费质保期外的设备维修，卖方仅收取损坏部分的成本材料费。

第四部分：合同（样式）

（本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准）

甲方： 汕头大学                           合同编号：

乙方：                                    签订地点：汕头市

根据《中华人民共和国合同法》及2019年 汕头大学          采购项目（招标编号： STU-HWZB-2019-   ）招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

一、设备具体技术指标以供方投标书为准

二、设备报价（投标以清单为单位，按设备的原有顺序分别填写）

| 设备名称 | 型号、规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（大写）：人民币 元整；¥ 元 |  |  |  |  |  |  |

备注：合同价格为规定地点交货价（包括安装施工、调试、配件和一切运杂费及税费）

三. 设备质量要求

1. 乙方提供的设备必须符合中华人民共和国国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准，符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

2. 乙方提供的设备必须是全新的原装设备（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，符合招标文件各项性能指标要求。

3. 乙方提供的设备包装材料必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，如属有毒有害包装材料由乙方清运回收。

4. 因设备的质量问题发生争议，由广东省或汕头市商检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

5. 免费质保期期限：乙方应按服务承诺提供设备     年免费上门维修保养。

四. 交货及交付：

- 交货时间：合同签订后   天内完成.

- 产品必须具备出厂合格证。

- 乙方应将所供设备的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

- 交货地点：汕头大学

- 货物的验收：设备在安装过程中，如发生与供货合同条款不符的设备，甲方提出异议，乙方应无条件更换。其它验收细则以乙方在投标书中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。乙方设备安装、调试合格，培训完毕，交付所有单证，完成交付。

五. 付款：

（按用户需求付款条款）

六. 违约责任：

- 乙方未能交付部分/全部设备，则需向甲方退还未交付部分设备款项并支付未交付部分设备金额的30%的违约金；未交付的设备影响其他设备使用的，则视为全部未交付。

- 乙方交付的部分/全部设备不符合合同规定的，则需向甲方退还未交付部分设备款项并支付不符合合同规定部分设备金额的30%的违约金。甲方无正当理由拒收设备，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总金额5%的违约金。

- 乙方逾期交付部分或全部设备，则每日按合同总金额3‰向甲方偿付违约金。逾期交付超过15天，则视为乙方无法交付，乙方的违约责任按照第六条第1款执行。

- 甲方若逾期拒绝付款，则每日按合同总金额3‰向乙方偿付违约金。

- 乙方未履行售后服务，应当承担违约责任。经甲方通知未及时维修保养的，甲方有权另找第三方提供维修保养服务，因此产生的费用由乙方承担。或经甲方通知未及时维修保养的，按延迟每日支付合同总额1%的违约金；如延迟服务10日以上视为根本违约，甲方有权解除合同，除质保金不再退回外，乙方须支付合同总金额的10%的违约金。

七.售后服务

- 设备从交付之日起至质保期限内，甲方所购设备发生非人为故障，乙方应免费上门维修。如不能完全修复，则更换不低于原规格型号的新部件或设备。从交付之日起3个月内，甲方所购货物各部件发生非人为损坏，乙方给予无条件更换。

- 免费质保期内，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，乙方无偿更换同一档次的设备或部件。

- 免费质保期内，乙方接到甲方报修后，在8个小时内进行答复、确定派人修理，并保证人员在24小时内到达现场。如在24小时内不能解决问题，乙方提供相同档次的设备或部件给甲方代用。

- 免费质保期内乙方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

5.  对于免费质保期外的设备维修，乙方仅收取损坏部分的成本材料费。

八．技术支持及培训

乙方负责对设备进行免费安装、调试；设备到达后，在甲方人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。并由乙方技术人员负责免费培训甲方操作人员。经装机培训后，若甲方仍有技术、操作疑难，乙方负责免费技术支持。乙方将为甲方建立质量跟踪档案，对甲方进行不定期回访，以保证设备的正常高效运行。

九. 其他

1．因履行合同产生的争议双方协商解决，协商不成提交汕头仲裁委员会仲裁，仲裁结果对双方具有法律约束力

2. 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同一式叁份，由甲方执贰份、乙方执壹份，本合同自签定之日起生效。

甲    方：汕头大学               乙      方：

地    址：汕头市大学路243号     地      址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电      话：

开户银行：广东汕头中行汕大支行   开 户银 行：

帐    号：628857760147           帐      号：

统一社会信用代码：               统一社会信用代码：

1244000045594645X2

签约时间：2019 年  月  日

第五部分：评标办法

一、概述

本次招标采用公开招标方式进行，评标依据《汕头大学采购与招投标管理办法》组成的评标小组负责完成。

本次招标的评标采用综合评分法。本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐综合实力强的投标人为中标人。

评标分三个阶段：

第一阶段符合性审查，符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；

第二阶段为商务、技术评审，若评标小组认定某投标未对招标文件作实质性响应，则该投标被视为无效投标，不进行打分，且不进入后续评审；

第三阶段为价格评审。

二、评标程序

（一）符合性审查

评标小组首先根据招标文件的要求对所有投标人投标文件进行符合性审查，检查项目包括：

1.投标人是否满足招标文件“合格投标人资格”条款；

2.投标人是否按招标文件的要求提交投标保证金的；

3.投标文件是否完整的；

4.投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权的；

5.投标有效期是否符合要求；

6.投标文件中是否无招标人不能接受的条件的；

7.投标总价是否在本项目预算内；

8.投标方案或投标报价是否唯一。

9.投标文件是否符合招标文件带“★”要求的内容；

符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。若有效投标人不足三家，则该项目按废标处理。

（二）招标文件的澄清

1.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）废标处理

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1.投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件内容（含错漏之处）异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同投标人的投标文件相互混装；

（7）不同投标人的投标保证金从同一单位账户转出。

（8）评委会认定的其他串通投标情形。

2.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正，投标人不接受修正后的投标报价的；

3.投标文件符合法律法规及招标文件中规定废标的其他因素的；

（四）商务评审

商务评审满分为15分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的商务评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

商务评分表

| 评审项目 |  | 评审项目内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应程度 |  | 根据各投标人提供的商务响应程度进行评审： 完全响应且有部分优于招标文件要求，得5分； 完全响应招标文件要求，得3 仅部分响应招标文件要求，得1分； 完全不响应招标文件要求，得0分。 |  | 5 |
| 近三年 同类项目业绩 | 投标人自2017年1月1日以来签订的同类项目业绩，每提供一份得1分，最高得5分。（须提供合同关键页复印件，以合同签订时间为准）。 |  | 5 |  |
| 企业信誉 | 投标人自2017年以来获得地级市及以上的国家机关 “重合同守信用”或“守合同重信用”的得5分。（需提供证书复印件，否则不得分） |  | 5 |  |
| 合计 |  |  | 15 |  |

（五）技术评审

技术评审满分为40分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的技术评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

技术评分表

| 评审项目 | 评审项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 产品技术性能 | ▲号参数指标完全满足或优于招标要求的得18分。 ▲号参数指标每负偏离一项扣2分，最高扣18分。 | 30 |
|  | 一般参数指标（非▲/★指标）完全满足或优于招标要求的得12分。 一般参数指标每负偏离一项扣0.5分，最高扣12分。 |  |
| 安装调试及验收方案 | 对各投标人针对本项目的实施方案（包含安装调试及验收）在符合国家和行业相关标准及规定的前提下，根据方案的可行性、细致程度、具体程度等进行综合评价。 方案科学合理，符合实际情况，可行性高得5分； 方案较科学合理，可行性较高得3分； 方案部分偏离实际，可行性一般得1分； 未提供方案的，得0分。 | 5 |
| 售后服务方案 | 根据各投标人服务能力、质量保证期、保修期、服务响应时间以及售后服务点的技术力量进行评审: 服务能力强、质量保证期和保修期长、服务响应时间短、售后服务点的技术力量强，得5分； 服务能力一般、质量保证期和保修期一般、服务响应时间一般、售后服务点的技术力量一般，得3分； 服务能力较差、质量保证期和保修期较短、服务响应时间较长、售后服务点的技术力量较差，得1分。 未提供方案，得0分。 | 5 |
| 合 计 |  | 40 |

（六）价格评审

价格评审满分为45分，为客观计算得分。

以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。投标人价格得分评分方法如下：

1)评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价

2)投标人价格得分＝×满分

（七）计算综合总分

评委在评分表评分完毕并签名送交评标工作小组，由评标工作小组计算各投标的综合总得分。

每个投标的综合总得分由以下三部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）:

（1）商务得分：在全体评委的商务评分（各商务细项评分总和），取其算术平均值；

（2）技术得分：在全体评委的技术评分（各技术细项评分总和），取其算术平均值

（3）价格得分：价格评审的客观计算得分。

（4）综合总得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

按总得分由高至低排出有效投标的名次。

三、定标和授标

1.计分结束后，评标小组将按综合总得分由高到低的排名顺序推荐第一名投标人为中标候选人，本项目只推荐一名中标候选人。

2.由招投标中心负责整理《评标报告书》,全体评委审核《评标报告书》并签名确认。

3.用户代表根据评标小组的推荐意见和有关法规选定中标人。

4.招投标中心将《评标报告书》报送招投标领导小组审批。

5.中标结果将在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn/）招标信息专栏进行公示。

- 6.对公示结果无质疑投诉后，由招投标中心向中标人发出《中标通知书》，不在中标名单之列者即为落标人，招投标中心不再以其它方式另行通知。

第六部分：投标文件格式

附件：1

投标报名函

致：汕头大学招投标中心

关于贵校                      项目（招标编号：             ）招标文件的投标邀请，我司愿意参与投标，并在规定时间内递交投标保证金及投标文件。

报名公司（盖章）：

公司地址：

联系人：

联系人手机号：

电子邮箱：

报名日期：

- 附件2

投  标  函

致：汕头大学招投标中心

根据贵校           项目（招标编号         ）招标文件要求，      （全名及职衔）经正式授权并以投标人        （投标人名称、地址）的名义投标。提交包括下列内容的投标文件正本１份，副本   份：

资格性文件；

商务部分；

技术部分；

投标报价部分。

签字代表在此声明并同意：

1.我方愿意遵守本项目招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的采购内容。

2.我方同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我们理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

授权代表（签名）:                       职    位:

投标人名称:（盖章）

电    话：                              传    真：

电子邮箱：

- 附件3

法定代表人证明书

致：汕头大学招投标中心

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                        经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

附件4

法定代表人授权书

致：汕头大学招投标中心

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的                      项目（招标编号         ）招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

日期：     年   月   日

说明：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

- 附件：5

资 格 文 件

1、投标人应提交以下资格文件：

（1）投标人企业营业执照或事业单位法人证书、税务登记证及组织机构代码证复印件（已办理三证合一或五证合一的投标人则只需提供营业执照）；

（2）投标人法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

（3）投标人法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交）。

（4）投标人自2019年1月以来，任意1个月缴纳税款的证明材料（如税务局征收税款后打印的税票或完税凭证等。依法免税的投标人应提供相应免税证明文件）；

（5）投标人自2019年1月以来，任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料（如向社保局缴纳社会保障资金的发票或地税局代收社会保障资金的税票等证明材料。依法不需要缴纳社会保障基金的投标人应提供相应免缴证明文件）；

（6）投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（如履行合同的设备、场地、技术人员等）；

（7）投标人参加本采购项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件14）。

（8）投标人须提供信用中国、中国政府采购网信用查询页面截图。（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，不得参与本项目投标。信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为本项目招标公告发布日期之后。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

- 附件：6

- 开标一览表

招标编号：                                                                      货币单位：元/人民币

| 项目名称 | 投标保证金 | 投标总价（大、小写） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

注：1、投标总价包括所有招标范围内的费用。

2、此表除应附入投标文件外，请与附件13《退投标保证金说明函》原件一同装在单独的信封内密封提交。

- 附件：7

- 投 标 分 项 报 价 表

投标人名称：                                                                        货币单位：元/人民币

| 序号 | 分项名称 | 型号规格 | 产地/制造商 | 数量 （台/套） | 单价 | 分项价格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（大、小写）： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

注：1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、投标总价应为各分项价格之和。

3、若选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

4、所有分项应配有中文名称。

5、以上内容可根据项目实际情况做适当调整。

附件：8

实质性响应一览表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.请把招标文件的全部“★”、“▲”条款的响应情况列入此表（若招标文件未设置“★”、“▲”条款，则不用提供该表）。

2.必须按招标文件的顺序认真填写。

3.必须认真如实填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

4.若投标文件的其他技术文件与此表内容不符且投标人未作出合理的说明，以此表内容为准。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：9

技术需求响应表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.必须把技术需求全部要求的响应情况列入此表。

2.按用户需求的顺序填写。

3.“投标人响应描述”一栏必须写明投标响应的具体内容。

4.若投标文件的其他技术文件与此表内容不符且投标人未作出合理的说明，以此表内容为准。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：10

商务需求响应表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.必须把商务需求全部要求的响应情况列入此表。

2.按用户需求的顺序填写。

3.“投标人响应描述”一栏必须写明投标响应的具体内容。

4.若投标文件的其他技术文件与此表内容不符且投标人未作出合理的说明，以此表内容为准。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：11

- 拟投入本项目的团队人员情况

| 职位 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 拟担本项目任职务或承担工作内容 | 持何种资格证书 | 发证时间 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请根据评价表要求提交相应证明材料，证明文件附后。

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

附件:12

业绩情况一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目金额 | 合同生效日期 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人需对所提供的业绩情况的真实性负责。2、请根据评价表要求提交相应证明材料，证明文件附后。

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

附件：13

退投标保证金说明函

我方参与贵校                    项目（招标编号:           ）的投标。所提交的投标保证金为人民币           元，请贵单位退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位 地址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

注：此附件除应附入投标文件外，原件请与《开标一览表》一同装在单独的信封内密封提交。

请在此次附投标保证金转账凭证复印件

附件：14

声 明 函

汕头大学：

关于贵单位     年     月     日发布的                       项目（项目编号：           ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并做如下声明：

（1）具备本项目所要求的供应商资格条件。

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

（3）不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（4）具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因此被有关部门警告或处分的记录。

本公司并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假、与他人围标串标等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

企业名称（单位盖章）：

日期：